c БЕЛОРУССКИЙ КОНЦЕРН ПО ТОПЛИВУ И ГАЗИФИКАЦИИ

«БЕЛТОПГАЗ»

Научно-производственное республиканское унитарное предприятие

«Белгазтехника»

УТВЕРЖДАЮ

Гл. инженер

РУП "Белгазтехника"

И.Г. Андарало

# ДЕТЕКТОР ТЕРМОХИМИЧЕСКИЙ

ДТ-1

Паспорт

14-01.10.00.000 ПС-ЛУ

Листов 1

Нач. конструкторского отдела КИП и А

РУП «Белгазтехника»

В.М. Завальников

Нач. отдела метрологии и испытаний

продукции

В.П. Панков

Нач. технического отдела

В.И. Васюкович

Нач. отдела стандартизации

Н.Н. Чайковский

Разработал			Давидович

Проверил			Климкович

Нормоконтроль		Вальчак

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Лист |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения об изделии | 3 |
| 2 | Основные технические данные | 3 |
| 3 | Комплект поставки | 4 |
| 4 | Свидетельство о приемке | 4 |
| 5 | Свидетельство об упаковке | 5 |
| 6 | Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя | 5 |
| 7 | Сведения о содержании драгоценных металлов | 5 |
| 8 | Сведения о рекламациях | 5 |
| 9 | Рекомендуемая схема включения детектора в приборе | 6 |

##### Научно-производственное республиканское унитарное предприятие

##### «Белгазтехника»

##### Сделано в Беларуси

##### ОКП 42 1519										МКС  75.180.99

##### ОКП РБ 33.20.53.890

Утвержден

--------------------------

14-01.10.00.000 ПС

ДЕТЕКТОР ТЕРМОХИМИЧЕСКИЙ  ДТ-1

ПАСПОРТ

14-01.10.00.000 ПС

##### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Детектор термохимический ДТ-1 (в дальнейшем – детектор) предназначен для преобразования концентрации горючих газов и паров в воздухе  в выходной электрический сигнал. Детектор состоит из сенсора термохимического опорного и сенсора термохимического  чувствительного, подобранных в пары и используемых вместе в стационарных сигнализаторах горючих газов.

Корпус прибора, в котором встраивается детектор, должен иметь защитное устройство детектора,  обеспечивающее  защиту  детектора  от    механических   повреждений  по                 ГОСТ Р 51330.0.Детектор  может применяться  во взрывоопасных зонах только в комплекте взрывозащищенных изделий,  согласованных  с    испытательной    организацией согласно ГОСТ 12.2.021-76.

1.2 По стойкости к механическим воздействиям детектор соответствует группе исполнения  N1 ГОСТ 12997-84.

1.3 По устойчивости к климатическим воздействиям детектор относится к группе  исполнения Д 1  по  ГОСТ 12997-84

1.4 На корпусе каждого сенсора нанесены маркером две последние цифры года изготовления, месяц, порядковый номер изделия в партии.

1.5 Запись  детектора при заказе должна быть следующей:   «Детектор термохимический ДТ-1 ТУ РБ 100270876.098-2002»

2   ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Основные технические характеристики детектора приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| 1 Ток питания детектора, мА 2 Потребляемая мощность детектора, мВт, не более 3 Диапазон преобразования концентрации горючих газов и паров в воздухе, % НКПР 4 Разность сопротивлений термохимического опорного и термохимического чувствительного сенсоров без подачи тока питания (при Т=20±5 °С), Ом не более 5 Время установления напряжения по уровню 0,9 на термохимическом чувствительном сенсоре детектора после начала воздействия на детектор метановоздушной (пропановоздушной) газовой смеси с объемной долей метана (пропана) в воздухе 2,5 % (1%), с не более | 160 ( 5 600 0 – 50 0,1 30 |
| Примечания 1 НКПР – нижний концентрационный предел распространения пламени; 2 для метана СН4 НКПР –объемная доля в воздухе 5%; 3 для пропана С3Н8 НКПР- объемная доля в воздухе 2,1 %. 4 Ток питания п.1 и диапазон преобразования п.3 – рекомендуемые режимы работы детектора. |

3   КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Комплект поставки приведен в таблице 3.1

Таблица 3.1

| Наименование и условное обозначение | Обозначение документа на поставку | Количество | Номер сенсора | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детектор термохимический ДТ-1: 1 Сенсор термохимический опорный 14-01.10.01.000. 2 Сенсор термохимический чувствительный 14-01.10.02.000. | ТУ РБ 100270876.098-2002 | 1 1 | * * |  |
| Паспорт 14-01.10.00.000 ПС |  | 1 |  |  |
| Комплект упаковки 14-01.10.03.000 |  | 1 |  |  |

* номер сенсора вписывается после приемки детектора ДТ-1 ОТК

##### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Детектор  термохимический ДТ-1: сенсор термохимический опорный  (№___________) и сенсор термохимический чувствительный  (№___________) соответствует техническим условиям ТУ РБ 100270876.098-2002 и признан годным к эксплуатации.

Фактическое значение параметров детектора приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| № п/п | Наименование и значение параметра | Фактическое значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Разность падений напряжений на термохимическом опорном и термохимическом чувствительном сенсоре в воздухе кл.0 в рабочем режиме, мВ не более (150 мВ) Изменение падения напряжения на термохимическом чувствительном сенсоре при воздействии на него метановоздушной газовой смеси с объемной долей метана в воздухе 2,5 % и воздуха кл.0, не менее 130 мВ Изменение падения напряжения на термохимическом чувствительном сенсоре при воздействии на детектор пропановоздушной газовой смеси с объемной долей пропана в воздухе 1,0 % и воздуха кл.0, не менее 70, мВ | _________ _________ __________ |

Дата изготовления_______________

Личные подписи или оттиски личных

клейм лиц, ответственных за приемку

М. П.                                 ________________            _________________            _______________

(должность)			(подпись)		     (фамилия)

________________            _________________            _______________

(должность)			(подпись)		     (фамилия)

5   СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

5.1 Детектор термохимический ДТ-1: сенсор термохимический опорный номер________, сенсор термохимический чувствительный номер_________подвергнут упаковке согласно требованиям, предусмотренными техническими условиями ТУ РБ 100270876.098-2002.

Дата упаковки                                       ___________________ м.п.

Упаковку произвел                               ___________________ (подпись)

Изделие после упаковки принял         ___________________ (подпись)

6   РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие детектора требованиям                               ТУ РБ 100270876.098-2002 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с момента продажи или установления в прибор.

6.3 Средний ресурс работы детектора на воздухе – 18 месяцев.

6.4 Гарантийный срок хранения на складе предприятия изготовителя –24 месяцев с момента изготовления.

| Реквизиты предприятия |
| --- |
| Адрес: | 220015 г. Минск, ул. Гурского, 30, РУП “Белгазтехника” |
| Телефоны: | (017) 252-67-95; 252-45-84; тел.-факс (017) 252-13-56 - отдел маркетинга; |
|  | тел.-факс (017) 251-73-23 - приемная; |
|  | (017) 251-45-17 - отдел технического контроля |
| Интернет: | www.belgastechnika.by |
| Электронная почта: | marketing@belgastechnika.by |

## 7 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Детектор содержит элементы чувствительные, изготовленные из платиновой проволоки с платино – палладиевым катализатором.

Содержание платины составляет  0,0016856 г, палладия – 0,00145 г.

8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1 В случае отказа детектора термохимического ДТ-1 (или одного из сенсоров) в работе или неисправности в период гарантийных обязательств потребитель должен выслать в адрес предприятия-изготовителя письменное извещение со следующими данными:

8.1.1 обозначение изделия;

8.1.2 номер сенсора;

8.1.3 дата выпуска и дата ввода в эксплуатацию;

8.1.4 характер дефекта или неисправности;

8.1.5. наличие у потребителя контрольно-измерительной температуры, необходимой для проверки изделия;

8.1.6 адрес, по которому должен прибыть представитель изготовителя, номер телефона.

8.2 Все предъявляемые рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в таблице 8.1

Таблица 8.1

| Дата | Краткое содержание предъявленных рекламаций | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

9 РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ

ДЕТЕКТОРА  В ПРИБОРЕ

I

_______

100

______

100

GI-генератор постоянного тока величиной 168 ± 5 мА

Rч-величина сопротивления термохимического чувствительного сенсора Ом

Rо-величина сопротивления термохимического опорного сенсора Ом

Примечание: - величина тока I вычисляется по следующей формуле:

1,5

I= 0,16 + -------      ,

2 R

где R – величина сопротивления  R1=R2= R

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводит. докум. | Подпись и дата | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | новых | изъятых |  |  |  |  |  |

# Text boxes

R1

Rч

GI

R2

Rо