Белорусский концерн по топливу и газификации

##### «Белтопгаз»

##### Научно-производственное республиканское унитарное предприятие

«Белгазтехника»

##### ОКП 42 1519										МКС  75.180.99

##### ОКП BY 33.20.53.890

Утвержден

--------------------------

14-05.1.01.00.000 ПС-ЛУ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ПК-1

ПАСПОРТ

14-05.1.01.00.000 ПС

БЕЛОРУССКИЙ КОНЦЕРН ПО ТОПЛИВУ И ГАЗИФИКАЦИИ

«БЕЛТОПГАЗ»

Научно-производственное республиканское унитарное предприятие

«Белгазтехника»

УТВЕРЖДАЮ

Гл. инженер

РУП "Белгазтехника"

И.Г. Андарало

# ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ

ПК-1

Паспорт

Лист утверждения

14-05.1.01.00.000 ПС-ЛУ

Листов 1

Нач. конструкторского отдела КИП и А

РУП «Белгазтехника»

В.М. Завальников

Нач. отдела метрологии и испытаний

продукции

Л.В.Василевский

Нач. технического отдела

В.И. Васюкович

Зам. начальника ОП

В.Я. Козыренко

Начальник отдела технического контроля

С.В. Каплунов

Нач. отдела стандартизации

Н.Н. Чайковский

Разработал		          Т.Э.Богданович

Проверил		           Н.Ю.Давидович

Нормоконтроль	           В.В.Вальчак

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Лист |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения об изделии | 3 |
| 2 | Основные технические данные | 4 |
| 3 | Комплект поставки | 5 |
| 4 | Сведения об упаковывании | 5 |
| 5 | Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя | 6 |
| 6 | Сведения о содержании драгоценных и цветных металлов | 6 |
| 7 | Обеспечение взрывозащищенности | 7 |
| 8 | Сведения о рекламациях | 8 |

##### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Преобразователь каталитический ПК-1 (в дальнейшем – преобразователь) предназначен для преобразования концентрации горючих газов и паров в воздухе  в выходной электрический сигнал. Конструктивно преобразователь состоит из чувствительного и сравнительного элементов, заключенных во взрывонепроницаемую оболочку, состоящую  из изготовленного из порошка титана пористого газопроницаемого колпачка, и с изготовленной  из прессматериала АГ-4С основы со штекерными токовводами, залитыми компаундом.

Преобразователь   имеет   уровень   взрывозащиты   «взрывобезопасный»,   вид  взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ 30852.1-2002(МЭК 60079-1-98) и «специальный» по ГОСТ 22782.3-77, подгруппа IIВ+Н2, температурный класс Т6 по ГОСТ 30852.0-2002(МЭК 60079-0-98), маркировку взрывозащиты - ExsIU/ExdIIB+H2U.

1.2 По стойкости к механическим воздействиям преобразователь  соответствует группе исполнения  N1 ГОСТ 12997-84.

1.3 По устойчивости к климатическим воздействиям преобразователь  относится к группе  исполнения С3  по  ГОСТ 12997-84 для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом.

1.4 Степень  защиты оболочки преобразователя от проникновения  твердых тел и воды,  согласно ГОСТ 14254-96, не ниже  - IP50.

1.5 Запись  преобразователя при заказе должна быть следующей:

«Преобразователь каталитический ПК-1 ТУ BY 100270876.127-2006»

2   ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Основные технические характеристики преобразователя приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| 1 Напряжение питания преобразователя, В | 2,4±0,1 |
| 2 Потребляемый ток, мА не более | 165 |
| 3 Диапазон преобразования концентрации горючих газов и паров в воздухе, % НКПР | 0-50 |
| 4 Разбаланс напряжения средней точки преобразователя в воздухе кл. «0», мВ, в пределах | от минус 20 до плюс 90 |
| 5 Разность падения напряжения на термочувствительном элементе при воздействии на преобразователь метановоздушной газовой смеси с объемной долей метана в воздухе 1; (2,5) % и воздуха кл.О (Um), мВ в пределах | от 30 до 60 (от 65 до 160) |
| 6 Разность падения напряжения на термочувствительном элементе при воздействии на преобразователь пропановоздушной газовой смеси газовой смеси с объемной долей пропана в воздухе 0,5; (1) % и воздуха кл.0 (Un), мВ | от 15 до 40 (от 35 до 90) |
| 7 Время установления напряжения по уровню 0,9 на термочувствительном элементе преобразователя после начала воздействия на преобразователь метановоздушных с объемной долей метана в воздухе 1; 2,5 % и пропано-воздушных с объемной долей пропана в воздухе 0,5; 1 % газовых смесей, с, не более | 30 |
| 8 Время установления напряжения на термочувствительном элементе преобразователя после прекращения воздействия на преобразователь метановоздушных с объемной долей метана в воздухе 1; 2,5 % и пропановоз-душных с объемной долей пропана в воздухе 0,5; 1 % газовых смесей, с, не более | 15 |
| 9 Коэффициент линейной зависимости падения напряжения на термочувствительном элементе преобразователя ПК-1 от концентрации метановоздушной (пропановоздушной) смеси КМ(П), в пределах. | от 2,3 до 2,75 (от 1,7 до 2,1) |
| Примечания 1 НКПР - нижний концентрационный предел распространения пламени; 2 для метана НКПР - объемная доля метана в воздухе 5 %; 3 для пропана НКПР - объемная доля пропана в воздухе 2,1 %. |

3   КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Комплект поставки приведен в таблице 3.1

Таблица 3.1

| Наименование и условное обозначение | Обозначение документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Преобразователь каталитический ПК-1 | 14-05.1.01.00.000 | - |
| Паспорт | 14-05.1.01.00.000 ПС | - |
| Упаковка | 14-05.1.01.20.000 | - |
| Упаковка транспортная | 14-05.1.01.30.000 |  |
| Примечания: 1 14-05.1.01.20.000 – упаковка каждого преобразователя в отдельности; 2 14-05.1.01.30.00 – упаковка на партию преобразователей. |

##### СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Партия преобразователей каталитических ПК-1 подвергнута упаковке согласно требованиям, предусмотренными техническими условиями ТУ BY 100270876.127-2006.

Дата упаковки                                       ___________________ м.п.

Упаковку произвел                               ___________________ (подпись)

Изделие после упаковки принял         ___________________ (подпись)

5   РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель    гарантирует    соответствие   преобразователя   требованиям                             ТУ BY 100270876.127-2006 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации преобразователя - 12 мес. со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 мес. с момента изготовления.

5.3 Гарантийный срок хранения на складе изготовителя – не более 6 мес. с момента изготовления.

| Реквизиты предприятия |
| --- |
| Адрес: | 220015 г. Минск, ул. Гурского, 30, РУП “Белгазтехника” |
| Телефоны: | (017) 213-07-55; 256-67-84; тел.-факс (017) 256-63-86 отдел маркетинга; |
|  | тел.-факс (017) 213-06-23 - приемная; |
|  | (017) 213-07-17 - отдел технического контроля |
| Интернет: | www.belgastechnika.by |
| Электрон-ная почта: | marketing@belgastechnika.by |

## 6 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ  И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Преобразователь содержит элементы чувствительные, изготовленные из платиновой проволоки с платино – палладиевым катализатором и оборудован колпачком из спеченного титанового порошка.

Содержание платины составляет  0,002203 г, палладия – 0,002900 г, титана – 1,7874 г.

7 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

7.1 Взрывозащищенность преобразователя (рис.7.1)  обеспечивается видом взрывозащиты “взрывонепроницаемая оболочка” по ГОСТ 30852.1(МЭК 60079-1) для  взрывоопасных газовых смесей категории IIB + H2 , видом взрывозащиты  «специальный» по ГОСТ 22782.3 для взрывоопасных газовых смесей категории I и выполнением конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.0 (МЭК 60079-0).

7.2 Взрывонепроницаемая оболочка  состоит  из  пористого огнепреградительного газопроницаемого колпачка и  вклеенной в него клеем эпоксидным универсальным марки ЭДП

ТУ 07510508.90  основы  из пресс-материала АГ-4С  и установленными в ней штекерными токовводами  для подачи питания, на которых установлены  чувствительный и сравнительный элементы. Длина клеевого шва не менее 5мм.

7.3 Колпачок изготовлен из спеченного титанового порошка ТУ 48-10-73. Толщина стенки взрывонепроницаемого колпачка 1,5 мм.  Максимальная пора в колпачке – 70 мкм.

7.3 Колпачок и основание при изготовлении проверяются на механическую прочность давлением 0,35 МПа по ГОСТ 30852.1(МЭК 60079-1),  в клеевом соединении не допустимы трещины, отслоения, воздушные пузыри, не проклеенные участки.

7.4 После приклеивания проворачивание колпачка не допускается.

Рисунок 7.1

8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1 В случае отказа преобразователя каталитического ПК-1 в работе или неисправности в период гарантийных обязательств потребитель должен выслать в адрес изготовителя рекламации в соответствии с существующими на настоящее время положениями о порядке предъявления и рассмотрения претензий предприятиям, организациям и учреждениям.

8.2 Все предъявляемые рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в таблице 8.1

Таблица 8.1

| Дата отправки | Краткое содержание предъявленных рекламаций | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

9 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

Условия эксплуатации преобразователя должны исключать:

- повреждение взрывонепроницаемой оболочки (колпачка или основы), которая должна быть защищена от внешних механических воздействий при помощи защитных устройств, выдерживающих испытания на ударостойкость согласно ГОСТ 30852.0-2002(МЭК 60079-0-98);

- использование преобразователя при нарушении целостности взрывонепроницаемой оболочки;

- прямого обдува оболочки струей контролируемой атмосферы со скоростью более 8 м/с;

- сильных механических воздействий (ударов, падений), чтобы исключить возможность обрыва чувствительного элемента преобразователя;

- присутствия в контролируемой среде веществ, являющихся отравляющими для чувствительного элемента преобразователя (серы, хлора, фтора, сурьмы, аммиака, ацетона, бензина), в концентрациях, превышающих санитарные нормы.

10 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

10.1 Сведения о сертификации приведены в таблице 10.1

Таблица 10.1

| Документ | Кем выдан | Срок действия |
| --- | --- | --- |
| Сертификат соответствия №ТС RU C-BY.ГБ05.В.01049 | НАНИО ЦСВЭ г. Москва | 02.04.20 |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводит. докум. | Подпись и дата | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | новых | изъятых |  |  |  |  |  |